Інформація про замовника

 Замовник чи не замовник
1. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ СВЯТОГО МАРТИНА"

2. Код згідно з ЄДРПОУ: #01992831

3. Місцезнаходження: Україна, Закарпатська область, Мукачево, 89600, ВУЛИЦЯ НОВАКА АНДРІЯ, будинок 8-13

4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

 Порядок визначення предмета закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Обладнання для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33170000-2 Апаратура для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33172000-6 Транспортний інкубатор для новонароджених з візком НК 024:2023 35121
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

 Про класифікатор ДК 021:2015
НК 024:2023: Інкубатор для транспортування новонароджених

ДК021-2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації

7. Код згідно з КЕКВ: відсутній
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 098 000 UAH
	Джерело фінансування закупівлі
	Опис
	Сума

	Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)
	Обладнання для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33170000-2 Апаратура для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33172000-6 Транспортний інкубатор для новонароджених з візком НК 024:2023 35121
	1098000 UAH


9. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: червень, 2024
Обладнання для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33170000-2 Апаратура для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33172000-6 Транспортний інкубатор для новонароджених з візком НК 024:2023 35121
Медико-технічні вимоги до 
транспортного інкубатора для новонароджених з візком
1- штука
	№ п/п
	Вимоги Замовника
	Відповідність (так/ні)

	1.


	Транспортний інкубатор закритого типу для новонароджених та передчасно народжених немовлят (далі – інкубатор), призначений для транспортування немовлят з низькою масою тіла при народженні, а також тяжко хворих новонароджених, в тому числі тих, що потребують респіраторної підтримки
	

	2.
	Інкубатор повинен мати в комплекті:

1) прозорий ковпак з подвійними стінками та з портами доступу до дитини з дверцятами та замикачами;

2) фіксатори панелі доступу;

3) фіксуючі пов’язки/ремінці;

4) електронний блок з сервоконтролером по температурі повітря в інкубаторі;

5) ложе дитини, що складається з платформи ,матрацу та пристрою обігріву;

6) багаторазовий датчик температурний нашкірний для новонароджених;

7) спеціальний багаторазовий датчик температурний нашкірний для глибоконедоношених новонароджених;

8) датчик температури повітря у інкубаторі;

9) візок для транспортування, з регулюванням висоти та колесами зі стопорним механізмом;

10) освітлювальна лампа;


11) акумуляторний блок живлення з дисплеєм;

12) порти для інфузійних систем
	

	3.
	Інкубатор повинен подавати сигнали тривоги (звуковий та світловий) при:

1) підвищенні температури;

2) несправність вентилятора;
3) низький заряд батареї;

4) різниця від заданої величини  температури повітря в інкубаторі;

5) відключення сигналізації;

6) збій системи

7) при несправності, пошкодженні датчика температури тіла дитини
	

	4.
	Інкубатор повинен мати можливість відображати на дисплеї температуру повітря в інкубаторі, в діапазоні не менше ніж від  20.0-42.0°С з кроком 0.1°С та налаштовувати її у діапазоні не менше ніж від 23.0-38.0°С з кроком 0.1°С.
	

	5.
	Час прогріву інкубатора до заданої температури повинен становити не більше 40 хвилин
	

	6.
	Час стабілізації концентрації кисню в інкубаторі повинен становити не більше ніж 30 хв. та можливість регулювання концентрації від 21% і вище
	

	7.
	Інкубатор повинен мати можливість відображати на дисплеї температуру шкіри в діапазоні не менше ніж від  30.0-42.0°С з наростанням  0.1°С
	

	8.
	Інкубатор повинен мати потужність нагрівача приладу не менш ніж 10 рівнів
	

	9.
	Інкубатор повинен мати можливість відкриття/закриття портів доступу та ковпака за допомогою легкого механізму
	

	10.
	Інкубатор повинен мати можливість розміщення та кріплення додаткових приладів і пристосувань
	

	11.
	Інкубатор повинен мати спеціальні можливості для перевірки візуальних та звукових сигналів тривог, рівень заряду батареї та блоку живлення
	

	12.
	Інкубатор повинен можливість повного розбору частин для повної очистки та дезінфекції
	

	13.
	Інкубатор повинен мати можливість працювати від джерела живлення змінного струму 220ВА 50/60 Гц та безперервно від джерела постійного струму 12В,10А не менше ніж 3 години
	


